| название | RESPONS910 | URIT-8210 | Humastar 200 | BS-240Pro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бренд | Diasys | URIT medicalelectronicgroup | HUMAN GmbH | Mindray |
| параметры | ферменты,белки,липиды,субстраты | ферменты,белки,липиды,субстраты, | ферменты,белки,липиды,субстраты | ферменты,белки,липиды,субстраты |
| испытуемые в-ва | сыворотка, плазма,цельная кровь, моча, СМЖ | сыворотка, плазма, моча, СМЖ, цельная кровь | Сыворотка, плазма, моча, спинномозговая жидкость |  |
| загрузка образцов | RANDOM ACCES |  |  |  |
| мин читаемый объем | 2-30мкл | 2-35 мкл | 210-350 мкл |  |
| калибровка | линейная, не линейная, многоточечная | линейная, нелинейная, многоточечная |  |  |
| производительность | 150тестов/час | 330 тестов/час | 200 тестов в час | 400 тестов в час |
| макс кол-во образцов | 30 | 71 | 60 | 50 |
| макс кол-во реагентов | 30 | 60 | 30 | 50 |
| диапазон волн | 340-800нм | 340-800 нм | 340-700нм | 340-800 нм |
| рамеры | 60*67*60 | 95 (Ш) x 68 (Д) x 111 (В) см | 69 x 76 x 52 см. | 86х66х55 |
| вес | 60кг | 174 кг | 51,0 кг. | 115 кг |
| метод исследования | колориметрия, турбидиметрия |  | Рутинная химия, турбидиметрия |  |
| тип моющей станци |  | 10 ступенчатая промывка кювет | 8-игольная | 4 ступенчатая |
| расход воды | не более 1л/час | не более 8 л/ч |  | 6.5 литров в час |
| производитель | Германия | Китай | Германия | Китай |
| считывание штрихкодов | + | + |  |  |
| объем реакц смеси | 180 – 550 мкл | 150 - 550 мкл | 210-350 мкл | 150 мкл. |

Заключение:

С учетом количества пациентов и выполняемых параметров данной поликлиники, нет необходимости в крупногабаритном биохимическом анализаторе с большой производительностью, так как потребляемая электроэнергия будет возрастать, в связи с этим подходящим анализатором является RESPONS910.

Немаловажным условием является диапазон волн для исследования, чем шире диапазон тем точнее исследование, подходящим диапазоном является 340-800нм, у анализатора Humastar 200 диапазон 340-700нм, следовательно не подходит по запросу больницы.

Данная поликлиника не имеет прямой станции водоочистки и дионизатора, которая необходима для эффективной работы анализатора биохимии, так как анализаторы URIT-8210, Humastar 200, BS-240Pro потребляют более 6.5 литров в час, поэтому подходящим по условиямполиклиники анализатором будет RESPONS910.