Техническая спецификация Система обогрева пациента

| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара |  | Устройство согревающее конвекционного типа Занимает особое положение в семействе конвекционных обогревателей, признанных наиболее эффективными устройствами для поддержания нормотермии у пациента в периоперационном периоде. -Три температурных режима и режим без согревания воздуха (/36/40/44°С) и тревога отсоединения -Цифровой ЖК дисплей для отображения температуры на конце шланга ,что способствует постоянству температуры подаваемого воздуха независимо от условий окружающей среды -Мембранные кнопки для управления режимами обогрева -Выбор установок температуры подаваемого воздуха -Высокая точность настроек и чувствительность аларма; +/- 1°С. -Моментальный нагрев: 44°С за 40 сек. -Термистор дистального конца патрубка с коммутацией на цифровой дисплей (Cервоконтроль). -Высокий объемный поток. -Таймер совокупного времени использования. -Компактность, минимальный вес среди аналогов (не более 6,8 кг). -Низкий уровень шумности: не более 37 dB -Входной антимикробный фильтр (не менее 0,2мкм) большой площади. -Длина шланга не менее 2,14 м -не менее 4 прямоугольных отверстий на конце шланга позволяет поддерживать положительный поток ,если конец заблокирован материалом одеяла -переходник шланга может вращаться в отверстии соединения одеяла -переходника на 360 гр благодаря угловой форме наконечника шланга -Clipretainer-удерживает одеяло Оригинальная конструкция одеял позволяют более эффективно оказывать пособие по поддержанию нормотермии. Наличие режима позволяет предотвратить развитие гипертермии или купировать её. Техническая характеристика Устройство конвекционного типа для согревания пациента (Cервоконтроль) - Таймер совокупного (истекшего) времени использования - Рабочие режимы: без нагрева/36+1оС/40+1оС /44+1оС - Время выхода на рабочий режим 44оС с температуры 20 оС (сек): не более 40 - Габариты (высота/длина/ширина, в см): не менее 30/ 19/ 24 - Масса изделия (в кг) не более : 6,8 - Рабочее положение: на трансфузионной стойке - Ручка для переноса аппарата , встроенное крепление аппарата к любой стойке для инфузий -Питание от электросети, длина шнура питания (в см): не менее 420 -Электрические характеристики: 220 V,8,05 A- 60 HZ, токи утечки -Потребляемая мощность: не менее 710 В.А -Сигнализация превышения декретированной температуры с встроенной дублирующей системой автоматического отключения - Воздушный фильтр очистки воздуха большой площади (входной, в m): 0,2 -Воздушный поток (м3мин): 1,02-1,19, (7,7-9,0 м/сек) -Приблизительное время смены средней температуры контактной поверхности от 20 оС до 36 оС 7 мин. -Температура в рабочем помещении 15,8-26,7оС -Влажность в рабочем помещении: 0-100% - Воздуховоды: контроль температуры на конце шланга контролируется термисторами расположенными на конце шланга -Фильтр -патрубок для новорожденных, имеет длину 1.5м -термистор на дистальном конце с коммутацией на цифровой дисплей Комплектация: -Устройство для согревания пациента конвекционного типа с сервоконтролем- 1штук -Фильтр -1 штук -Воздуховод шланга 2,1 м --1 штук -Одеяло укрывное для взрослых, нестерильное, полное – не более 101.6 cm W x 203.2 cm L -30шт - Стойка для прибора согревающего конвекционного типа-1 шт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопутствующие услуги |  | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - обучение специалистов; - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |  |
| Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) |  | DDP пункт назначения |
| Срок поставки МТ и место дислокации |  | До 15 декабря 2022 г. Адрес: РК, Костанайская область, Сарыкольский район. П. Сарыколь ул. Мендеке батыра 1 3 этаж Палата ПИТ |