Техническая спецификация закупаемых товаров

Многофункциональный монитор пациента

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента новорожденный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Многофункциональный монитор пациента | Многофункциональный монитор предназначен для наблюдения за взрослыми пациентами, детьми и новорожденными в критическом состоянии в операционных, реанимационных отделениях и кардиологических блоках интенсивной терапии. Монитор может объединяться в единую сеть с другими монитора, а так же подключаться к центральной станции мониторинга. Его можно использовать для мониторинга ЭКГ (в том числе для измерения сегмента ST и анализа аритмии), НИАД, Resp (дыхания), ЧСС , температуры, SpO2, ЧП (частоты пульса), ИАД (инвазивного давления) а также для расчета ренальной функции, гемодинамических расчетов, расчета оксигенации, расчета вентиляции, анализа сегмента ST и аритмии, и печати параметров взрослых, детей и новорожденных. Монитор оснащен сенсорным экраном. Интерфейс можно выбрать в меню: рускоязычный или англоязычный. В мониторе используется ЖК-экран с подсветкой, на котором могут одновременно отображаться физиологические параметры, временные диаграммы, сообщения о тревоге, время, статус подключения к сети, номер кровати, уровень заряда и другие сообщения. Монитор соответствует международным стандартам безопасности для медицинского электрического оборудования. Он оснащен защитой от дефибрилляции и электрохирургических инструментов с использованием непрямого заземления. Размер монитора не менее 15" Разрешение не менее 344mm*291mm*165mm в комплекте с принадлежностями, варианты исполнения с ЭКГ (не менее 12 отведений) Защита корпуса Водонепроницаемый уровень IPXI Вес не более 4.1 Kg Дисплей цветной экран со светодиодной подсветкой Разрешение: не менее 1024*768 Форма сигнала: до 12 Внешний дисплей: 1 дисплей. TFT, цветной, сенсорный экран ЭКГ Не менее 12 отведений I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 Усиление: x0,125, x0,25, x0,5, x1, x2, x4, Auto Скорость развертки: 6,25 мм/с - 50 мм/с. Режим диагностики: 0,05-150 Гц Режим мониторинга: 0,5-40Гц Хирургический режим: 1-20Гц Режим самостоятельного дыхания ST: 0,05-40 Гц Защита от дефибрилляции: выдерживает дефибрилляцию 4000VAC/50Hz Время восстановления: ≤10 с Коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR): Режим диагностики: ≥90 дБ Режим мониторинга: ≥105 дБ Хирургический режим: ≥105 дБ Режим самостоятельного дыхания ST: ≥105 дБ Анализ самостоятельного дыхания ST: от -2,0 до 2,0 мВ Анализ аритмии: Да, 26 классификации, включая мерцательную аритмию QT/QTc: ST, непрерывный Результаты ЭКГ: Да Частота сердечных сокращений Взр.: От 15 до 300 уд/мин Дет.: От 15 до 350 уд/мин Новорожд.: От 15 до 350 уд/мин Разрешение: 1 уд/мин Погрешность: ±1 уд/мин или ±1%, в зависимости от того, что больше Частота дыхательных движений Взр.: от 0 до 120 об/мин Дет./Новорожд.: от 0 до 150 об/мин Разрешение: 1 об/мин. Погрешность: от 0 до 150 ± 2 об/мин. Отведение: I или II (по умолчанию: отведение II) Скорость развертки: 6,25 мм/с, 12,5 мм/с или 25 мм/с или 50 мм/с SPO2 (Периферическая кислородная сатурация) от 0 до 100% Частота пульса Диапазон: От 20 до 240 уд/мин Погрешность: 2 уд/мин Разрешение: 1 уд/мин Частота обновления: 1 с Точность: 1 уд/мин В подвижном состоянии: 2 уд/мин В неподвижном состоянии: 3 уд/мин НИАД (неинвазивный метод измерения артериального давления)Метод: Автоматический осциллометрический Режим работы: ручной, автоматический, STAT, последовательный Параметры: Систолический, диастолический, средний Систолический диапазон: Взр.: От 20 до 300 мм рт. ст. Дет.: От 40 до 200 мм рт. ст. Новорожд: от 40 до 135 мм рт. ст. Диастолический диапазон: Взр.: От 10 до 215мм рт. ст. Дет.: От 10 до 150 мм рт. ст. Новорожд: от 10 до 100 мм рт. ст. Средний диапазон: Взр.: От 20 до 235 мм рт. ст. Дет.: От 20 до 165 мм рт. ст. Новорожд: от 20 до 110 мм рт. ст. Точность: 1 уд/мин Погрешность: Макс. средняя погрешность: ±5 мм рт. ст. Макс. стандартное отклонение: 8 мм рт. ст. Разрешение: 1 мм рт. ст. Температура Диапазон: от 0 до 50°C (от 32 до 122°F) Разрешение: 0,1°C Погрешность: От ±0,1°C до ±0,2 F (без пробы) Параметры: T1, T2 и TD Функции хранения данных и программного обеспеченияДинамика показателей: 160 ч (интервал 1,5,10мин), 4 ч (интервал 10 сек), 1 ч (интервал 5 or1 сек) Аварийные события: 200 событий и соответствующие волновые формы Случаи аритмии: 200 случаев аритмии и соответствующие волновые формы Неинвазивное артериальное давление: 2000 измерений Волновые формы: Макс. 48 часов с полным раскрытием волновых форм (конкретное время хранения зависит от типа и количества хранимых волновых форм) Аккумулятор Тип: Заряжаемый литий-ионный Кол-во: 1 шт. Напряжение: 11,1 В постоянного тока Емкость: 2200 мАч (4400 мАч) Время работы: 2 часа (2200 мАч) 4 часа (4400 мАч) Время перезарядки: 5,5 часа максимум (2200 мАч) 12 часов максимум (4400 мАч) Интерфейс Разъемы: 1 разъем питания переменного тока, 1 сетевой разъем RJ45, 2 разъем USB 2.0, 1 выходной разъем для видеоадаптера, 1 многофункциональный выходной разъем (вывод ЭКГ, IBP, вызов медсестры и сигналы синхронизированной дефибрилляции), 1 встроенный двухдиапазонный модуль WiFi Принтер Термо, встроенный 2-х канальный, ширина бумаги 50мм Печать: в ручном режиме по тревоге по времени и др. варианты Скорость печати: 25; 50 мм/сек Требования к электропитанию Напряжение переменного тока: От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц Ток: От 1,1 до 0,5 А Комплектующие Кабель питания - 1 шт. Провода отведений ЭКГ - 1 комплект Трубка для НИАД, взрослый/дет., с разъемами - 1 комплект Интегративный многоразовый датчик SpO2 (периферической кислородной сатурации), взрослый, пальцевый - 1 комплект Многоразовый датчик замера температуры кожи: для взрослых - 1 комплект Бумага ЭКГ – не менее 10уп. ЭКГ электроды – не менее 10уп. Кабель заземления. Модуль двойного ИАД с комплектом аксессуаров не менее (модуль*1+ интерфейсный кабель*2 + одноразовый датчик*2) Каналы: не менее 2 канала Метод измерения с помощью датчика давления Измеряемое давление ARP, PA, CVP, PRP, LAP, ICP, P1, P2 Диапазон измерений -50 - 300 мм рт.ст. Пределы тревог -50 - 300 мм рт.ст. Разрешение 1 мм рт.ст. Точность ±2% или ±1 мм рт.ст. Частота пульса 20 - 350 уд/мин Разрешение: 1 уд/мин Точность: ±1 уд/мин или ±1% Точность определения частоты пульса : ±1% или 1 уд/мин Подключение к центральной системе мониторинга. Подключение к центральной системе мониторинга Интеллектуальная система тревоги: автоматическая идентификация уровня тревоги. Саморегулировка правильного времени тревоги для уменьшения количества ложных тревог. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭКГ 12 отведений | ЭКГ не менее чем на 12 отведений | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель ЭКГ | Кабель ЭКГ | 1 шт. |
|  |  | 4 | Провода на 12 отведений ЭКГ | Провода на не менее 12 отведений ЭКГ | 1 шт. |
|  |  | 5 | Многоразовый датчик SpO2: для взрослых и детей | Многоразовый датчик SpO2: для новорожденный | 2 шт. |
|  |  | 6 | Манжеты для измерения иАД многоразовые: для взрослых и детей | Манжета для измерения иАД многоразовые: для новорожденный | 4 шт. |
|  |  | 7 | Соединительные трубки для измерения иАД | Соединительные трубки для измерения иАД | 1 шт. |
|  |  | 8 | Датчик температурный накожный многоразовый: для взрослых | Датчик температурный накожный многоразовый: для новорожденный | 1 шт. |
|  |  | 9 | Кабель питания | Кабель питания (евро стандарт) | 1 шт. |
|  |  | 10 | Термопринтер | Термо принтер ЭКГ | 1 шт. |
|  |  | 11 | Стойканастенный | Стойканастенный для монитора | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 12 | ЭКГ электроды, одноразовые для взрослых | ЭКГ электроды, одноразовые для новорожденный, не менее 10 шт./уп. | 10уп. |
|  |  | 13 | Бумага для термопринтера | Бумага для термопринтера | 10 шт. |
|  |  | 14 | Кабель заземления | Кабель заземления 1,5м. | 1шт |
|  |  | 15 | Перезаряжаемая литий-ионная батарея | Перезаряжаемая литий-ионная батарея не менее 2200 mAh | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 15 декабря 2022 г. Адрес: РК, Костанайская область, Сарыкольский район. П. Сарыколь ул. Мендеке батыра 1 2 этаж Родильное отделение |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |