Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделия (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Автоматический биохимический анализатор |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Автоматический биохимический анализатор |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ |  | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Автоматический биохимический анализатор |  | Тип анализатора: настольный автоматический биохимический анализатор с произвольным доступом и возможностью проведения срочных (STAT) анализов Производительность: - не менее 150 тестов/час для монореагентов - не менее 100 тестов/час для 2-компонентных реагентов Принцип измерения: фотометрия, колориметрия и турбодиметрия Программируемые и определяемые параметры: не менее 60 STAT образцы: отдельный отсек на не менее 2х позиции Идентификация штрих-кода: автоматическое сканирование штрих-кода для реагентов и образцов при запуске Калибровка: линейная, нелинейная, многоточечная Карусель для проб: не менее 30 позиций для образцов со штрих-кодами Образец: сыворотка, плазма, моча, СМЖ, цельная кровь Объем образца: не более 30 мкл Разведение образца: степень разведения: от 2 до 150 раз Реагенты «на борту»: не менее 30 разных методов в штрих-кодированных моно- или двойных контейнерах одновременной загрузки без адаптера Объем реакционной смеси: не более 550 мкл Пипетирование реагента: реагент 1: не менее 120, не более 250 мкл, реагент 2: не менее 10, не более 130 мкл Температура реакции: не более 37 ± не более 0,2 °C Реакционный блок: вращающийся лоток (карусель), с температурным контролем, с не более 105 пластиковыми кюветами (не более 37 ± не более 0,2 °C) Фотометрия: не менее 12 длин волн: 340, 380, 405, 450, 480, 508, 546, 570, 600, 660, 700, 800 нм (моно- и бихроматические Линейность и разрешение: линейность: не менее 0, не более 3.0 OD;разрешение: не менее 0.0001 OD Расход воды: не более 1 л/ч Тип требуемой воды: дистиллированная Время прогрева и запуска системы: не более 5 мин Уровень шума: не более 65 дБ Системный интерфейс: Анализатор - ПК: двунаправленное USB-подключение; процессор: Pentium IV или выше Питание/энергопотребление: AC 220 В ± 10 %, 50 ± 1 Гц или AC 110 В ± 10 %, 60 ± 1 Гц Мощность: не более 300 Вт (без ПК) Габаритные размеры: не более 60 (Ш) x 67 (Д) x 60 (В) см Вес: не более 60 кг |  | Не более 1 шт. |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Персональный компьютер |  |  |  | Не менее 1 |  |
|  |  | 2 | Источник бесперебойного питания (не менее 2000 Вт.) |  |  |  | Не менее 1 |  |
|  |  | 3 | Принтер лазерный |  |  |  | Не менее 1 |  |
|  |  | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Стартовый набор реагентов |  | (Реагент, МультикалибраторTRULabN, TRULabP) |  | Не менее 1 |
|  |  | 2 |  | Пробирки для образцов |  | (4 x 250 pieces) |  | Не менее 1 |
|  |  | 3 |  | Cтартовый комплект кювет |  | (16 шт) |  | Не менее 1 |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Спецификации окружающей среды Температурный интервал Эксплуатация: не менее 15, не более 30°С Хранение: не менее -10, не более 60^ Амплитуда относительной влажности Эксплуатация: не менее 30, не более 85% Хранение: не менее 20, не более 95% Атмосферное давление Эксплуатация: не менее 70, не более 106kPa Хранение: не менее 70, не более 106kPa |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 15 декабря 2022 г. Адрес: РК, Костанайская область, Сарыкольский район. П. Сарыколь ул. Мендеке батыра 1 1 этаж Лаборатория |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |  |