Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Электрический отсасывающий насос |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блокmx, включая Кабель питания, Аккумуляторную батарею. | Универсальный портативный отсасывающий насос для использования в больницах (хирургия, гинекология и оториноларингология), автомобилях скорой помощи и спасательных службах. Корпус аппарата должен быть полностью герметичный, включая кнопку включения прибора, и должен быть выполнен из высокопрочного АБС пластика, обладающий высокой устойчивостью к царапинам и ударам. Наличие удобной ручки для переноски аппарата. Аспиратор должен быть прост в управлении: на панели управления должна находиться кнопка включения/выключения, манометр (0-100 кПа) и регулятор уровня вакуума. Прибор укомплектован надежным безмасляным насосом поршневого типа с длительным сроком службы, не требующим технического обслуживания. Срок работы мотора аппарата рассчитан на не менее 10 000 часов активной работы. Аспиратор оснащен антибактериальным фильтром, клапаном, предохраняющими от переполнения, удлиненным силиконовым шлангом для подключения аспирационной емкости. Наличие аспирационной емкости объемом не менее 1л (с нанесенной шкалой), выполненной из поликарбоната. Возможность стерилизации емкости автоклавированием при температуре 121 градусов C. Производительность: 30 л/мин. Макс. Вакуум: 84кПа. Вес: около 4,5 кг. Габариты: 385 x 155 x 255 мм. Уровень шума: не превышает 49 Дб. Возможность работы от сети: 220 Вольт, 12 Вольт, от встроенного аккумулятора. Возможность автономной работы от аккумулятора не менее чем до 65 минут. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Крышка контейнера для сбора жидкости | Крышка контейнера для сбора жидкости с двумя фиксаторами. Наличие в нижней части крышки фиксаторов для крепления предохранительного клапанадля защиты от переполнения ёмкости и попадания частиц в аппарат. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Контейнер (ёмкость) для сбора жидкости с клапаном | Колбы должны быть изготовлены из поликарбоната (емкость: 1 л, с нанесенной шкалой). Автоклавируемая. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Бактериальный фильтр | Бактериальный фильтр должен обеспечивать эффективность удержания частиц: минимум на 99,95%, и бактерий: минимум на 99,99%. Половина корпуса фильтра прозрачная для визуализации загрязненности и необходимости замены. | 2 шт. |
|  |  | 2 | Шланги силиконовые | Шланги силиконовые для аспирации. Внутренний диаметр не более 8 мм; Внешний диаметр не более 13 мм. Длина не менее 2-х метров. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDPЗаказчик |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 15 декабря 2022 г. Адрес: РК, Костанайская область, Сарыкольский район. П. Сарыколь ул. Мендеке батыра 1 3 этаж Палата ПИТ |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |