Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система дыхательная назальная nCPAP для новорожденных |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата | Предназначение: Система вспомогательной вентиляции легких для интраназальной вентиляции с постоянным положительным давлением. Применяется к недоношенным детям с низкой и критически низкой массой тела, а также детям более старшего возраста. Возможно использование аппарата для внутрибольничной транспортировки благодаря независимости от источника сжатого воздуха. Требования к электропитанию: Аппарат обеспечивает работу при питании от электрической сети с напряжением переменного тока от 100 до 240 Вольт + 10%, 50/60 Гц. Аппаратобеспечивает автономную работу от встроенного аккумулятора в течении 2 часов. Дополнительный внешний аккумулятор обеспечивает использование аппарата в автономном режиме в течении 4 часов. Степень заряда батареи отображатся на экране монитора. Требования к газообеспечению: Аппаратне зависит от источника сжатого воздуха благодаря наличию высокопроизводительной турбине. Аппарат обеспечивает работу при рабочем давлении медицинских газов (кислород): 3,0 – 7,0бар. Внешние выходы: Разъем USB/RS232 - для вызова внутренних данных прибора и для установки обновлений ПО. Кроме того, существует возможность при отображении тренда нажатием соответствующей кнопки запустить экспорт данных тренда. При этом USB-интерфейс передаёт данные в режиме реального времени или данные тренда, которые могут быть приняты и сохранены на компьютере или в системе управления данными. Требования к пневматической системе аппарата: Внутренний электронный смесительный блок смешивает поступающие из внешнего источника воздух и кислород окружающей среды, подаваемый встроенной воздуходувкой, и дозирует смесь так, чтобы подаваемый пациенту воздушный поток мог обогащаться кислородом в любой степени, и концентрация кислорода могла достигать от 21 % до 100 %. При этом скорость потока газовой смеси может регулироваться оператором в диапазоне от 0 л/мин до 17,5 л/мин и устанавливается в зависимости от выбранного режима Характеристики пневматической системы: Величина потока: 0 – 17,5 л/мин. Диапазон регулирования: 2-17,5л/мин. Подключаемые газы: Кислород. Давление приводящих газов: 3.0 – 7.0 бар. Концентрация кислорода в смеси: 21% - 100% (толерантность ±3%) Тип газовых разъемов: DISS тип (опционально NIST тип). Кислородная ячейка для контроля FiO2 -тип сенсора: MLF16 Клапан сброса избыточного давления:60 мбар. Требования к компонентам управления аппарата: Орган управления аппаратом представляет собой интегрированный цветной LCD-дисплей, с параметрами не хуже следующих: диагональю не менее 7 дюймов, разрешением 800 х 480 пикселей, а также различных кнопок и поворотных устройств на передней панели. На дисплее отображаются следующие параметры: nСРАР, FiO2, частота спонтанных дыханий, кривая «nСРАР - время», барограммы FiO2, частоту осциляции. Требования к режимам: CPAP -генерируется постоянное СРАР-давление в генераторе с постоянным потоком. Также можно включить функцию компенсации утечек leak-assist. Апноэ CPAP –при отсутствии дыхательной активности в течение устанавливаемого интервала времени (апноэ), аппарат автоматически генерирует и подает вдох, чтобы стимулировать дыхательную активность пациента. Также можно включить функцию компенсации утечек leak-assist. NIPPV - Неинвазивная вентиляция легких с поддержкой положительного давления. Также можно включить функцию компенсации утечек leak-assist. HighFlow (nHFT / HHHFNC): режим HighFlow обеспечивает постоянный поток со скоростью до 12 л/мин. Режим - Ожидание - может использоваться для времени между подготовкой аппарата и собственно его использованием, а также для пауз в CPAP-терапии у одного пациента. Требования к техническим характеристикам: Измерение давления: Диапазон давления - 0 - 20мбар. (точность ±2%.) Поток: Регулировка потока в пределах: Диапазон настроек: от 0 л/мин до 17,5 л/мин, Рабочий регулирования: от 2 л/мин до 17,5 л/мин. Push (поддержка вдоха аппаратом): Диапазон регулировки – от 0 до 17,5 л/мин. Длительность до 3 секунд. RR - частота дыхания: Диапазон измерения – 1-120 дых/мин. Время Апноэ: от 2 до 30 сек. Концентрация кислорода: Диапазон настроек: от 21% до 100% (в пределах рабочего диапазона потока), Диапазонизмерения: от 21% до 100%, Точность ±2-5%. Время вдоха: от 0,2 до 3,0 секунд. Триггер: триггер активного генератора, основанный на чувствительности CPAP давления: +/- 0.2 до +/- 1.0 мбар. (с шагом 0.1 мбар.) Требования к тревожной сигнализации: Аппарат поддерживает звуковую и визуальную тревожную сигнализацию. На дисплее отображаются следующие параметры тревог: уровень nCPAP, FiO2, уровень заряда батареи, автоматический контроль давления подаваемых газов и тревога падения давления. Тренды: данные тренда делятся на две части. Первая часть содержит файлы журналов сохранённых тревог и запусков аппарата. В этой записи содержатся данные последних применений прибора, и они сохраняются даже после выключения аппарата. Вторая часть данных тренда удаляется при каждом отключении аппарата. В ней хранятся данные с момента последнего запуска прибора, но не более чем за 28 дней. Здесь содержатся следующие значения: давление CPAP, заданный поток, измеренная концентрация кислорода, заданный дополнительный поток поддержки, режим, частота дыхания, активация вентиляции апноэ, частота поддержки Ч вдох, минимально и максимально возможная частота поддержки, максимальное давление во время поддержки, частота осцилляции, заданная ступень амплитуды осцилляции, итоговое давление для амплитуды осцилляции, заданное время вдоха и заданное время апноэ. Требования к физическим характеристикам и конструкции: Базовый блок-аппарата легкий, съемный, и не превышает вес 6,25 кг. Базовый блок-аппарата имеет возможность установки и фиксации на специальной тележке с мобильным основанием. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Тележка | Тележка на устойчивой мобильной основе с пятью колесами, каждая с тормозном механизмом. Предназначен для размещения на ней основных компонентов системы: блок управления, увлажнителя. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Увлажнитель | Увлажнитель со встроенным серво контролем температуры дыхательной смеси в контуре. Увлажнитель включает следующие компоненты: основной блок увлажнителя, систему внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура, температурный датчик, адаптер температурного датчика. На дисплееотображается реальная температура дыхательной смеси. Увлажнитель обеспечивает постоянное поддержание на оптимальном уровне не только температуры, но и влажности, не зависимо от параметров вентиляции и уровня потока через дыхательный контур. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Кислородный шланг высокого давления | Кислородный шланг высокого давления - предназначен для подачи медицинского кислорода в пневматический блок-аппарата.Штекер DIN для подключения к кислородной сети. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Держатель кислородного баллона | Держатель для надежной фиксации кислородного баллона на мобильной тележке. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Кислородный баллон | Кислородный баллон с редуктором давления и манометром для фиксации с помощью специального держателя кислородного баллона на мобильной тележке. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Корзина для хранения принадлежностей | Корзина для хранения различных принадлежностей с фиксацией на тележке. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Внутренний аккумулятор | Внутренний аккумулятор - 14,4 В пост.тока, время работы 2 часа | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Активный генератор однократного применения | Представляет собой активное устройство сопряжения для nCPAP терапии. Активный генератор является интерфейсом пациента, который необходимо использовать с драйверами nCPAP, или в режиме nCPAP с определенными аппаратами ИВЛ. Принцип работы: основан на применении клапана Бенвенисте с объемным резервуаром. Благодаря модифицированному клапану обеспечивается непрерывное положительное давление в дыхательных путях без дополнительного клапана в самом драйвере потока. Подключение активного генератора к драйверу потока: через систему с одной трубкой. Благодаря точному и быстрому триггеру давления в активном генераторе, отсутствует необходимость дополнительного датчика (например, абдоминальный датчик), для регистрации таких показателей как, спонтанное дыхание, обструкция и центральное апноэ. Наличие гибкого адаптера с изменяемым углом наклона. Разный угол наклона используется в зависимости от возраста пациента и его анатомических особенностей для обеспечения оптимальной фиксации. Активный генератор может обеспечивать возможность проведения ингаляции лекарств, благодаря наличию специального порта. Технические данные: Давление nCPAP: ≥ 4,5 смH2Oпри 7Л/мин. потока. Генерируемый шум: не более 61 дБ(A). Объем резервуара: 4 мл. Коннектор выдоха: M10/F7,4. Трубка измерения давления: F коннектор (аналогичен Luer). Вес не более 10 грамм. Комплект: упаковка не менее 20 штук одноразовых генераторов. | 5 комп. |
|  |  | 2. | Контур пациента однократного применения | Контур пациента предназначен для соединения дыхательного аппарата с пациентом и последующей подачи по нему увлажненных медицинских газов. Контур состоит из следующих компонентов: Набор одноразового контура пациента с линией давления. Одноразовая камера для увлажнителя. Коннектор на конце трубки вдоха должен иметь размер 10 F / 7,4 М, чтобы подходить к активному генератору. Линия давления должна иметь Луер коннектор (4,3 М). Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых контуров пациента. | 5 комп. |
|  |  | 3. | Назальные канюли однократного применения (размер: micro) | Канюли предназначены для подсоединения nCPAP системы к пациенту. Материал изготовления: высококачественный силикон. Специальная анатомически оптимизированная форма сводит к минимуму риск повреждения кожи и образования точек сдавливания. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных канюль. | 1 комп. |
|  |  | 4. | Назальные канюли однократного применения (размер: small) | Канюли предназначены для подсоединения nCPAP системы к пациенту. Материал изготовления: высококачественный силикон. Специальная анатомически оптимизированная формасводит к минимуму риск повреждения кожи и образования точек сдавливания. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных канюль. | 1 комп. |
|  |  | 5. | Назальные канюли однократного применения (размер: medium) | Канюли предназначены для подсоединения nCPAP системы к пациенту. Материал изготовления: высококачественный силикон. Специальная анатомически оптимизированная форма сводит к минимуму риск повреждения кожи и образования точек сдавливания. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных канюль. | 1 комп. |
|  |  | 6. | Назальные канюли однократного применения (размер: mediumwide) | Канюли предназначены для подсоединения nCPAP системы к пациенту. Материал изготовления: высококачественный силикон. Специальная анатомически оптимизированная форма сводит к минимуму риск повреждения кожи и образования точек сдавливания. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных канюль. | 1 комп. |
|  |  | 7. | Назальные канюли однократного применения (размер: large) | Канюли предназначены для подсоединения nCPAP системы к пациенту. Материал изготовления: высококачественный силикон. Специальная анатомически оптимизированная форма сводит к минимуму риск повреждения кожи и образования точек сдавливания. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных канюль. | 1 комп. |
|  |  | 8. | Назальные канюли однократного применения (размер: xlarge) | Канюли предназначены для подсоединения nCPAP системы к пациенту. Материал изготовления: высококачественный силикон. Специальная анатомически оптимизированная форма сводит к минимуму риск повреждения кожи и образования точек сдавливания. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных канюль. | 1 комп. |
|  |  | 9. | Назальные канюли однократного применения (размер: largewide) | Канюли предназначены для подсоединения nCPAP системы к пациенту. Материал изготовления: высококачественный силикон. Специальная анатомически оптимизированная форма сводит к минимуму риск повреждения кожи и образования точек сдавливания. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных канюль. | 1 комп. |
|  |  | 10. | Назальные маски однократного применения (размер: small) | Маски предназначены для подсоединения nCPAP системы к пациенту. Материал изготовления: высококачественный силикон. Мягкая подушечка и анатомическая формасводит к минимуму риск повреждения кожи и образования точек сдавливания. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных масок. | 1 комп. |
|  |  | 11. | Назальные маски однократного применения (размеры: medium) | Маски предназначены для подсоединения nCPAP системы к пациенту. Материал изготовления: высококачественный силикон. Мягкая подушечка и анатомическая форма сводит к минимуму риск повреждения кожи и образования точек сдавливания. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных масок. | 1 комп. |
|  |  | 12. | Назальные маски однократного применения (размеры: large) | Маски предназначены для подсоединения nCPAP системы к пациенту. Материал изготовления: высококачественный силикон. Мягкая подушечка и анатомическая форма сводит к минимуму риск повреждения кожи и образования точек сдавливания. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных масок. | 1 комп. |
|  |  | 13. | Назальные маски однократного применения (размеры: xlarge) | Маски предназначены для подсоединения nCPAP системы к пациенту. Материал изготовления: высококачественный силикон. Мягкая подушечка и анатомическая форма сводит к минимуму риск повреждения кожи и образования точек сдавливания. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных масок. | 1 комп. |
|  |  | 14. | Назальные маски однократного применения (размеры: xsmall) | Маски предназначены для подсоединения nCPAP системы к пациенту. Материал изготовления: высококачественный силикон. Мягкая подушечка и анатомическая форма сводит к минимуму риск повреждения кожи и образования точек сдавливания. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных масок. | 1 комп. |
|  |  | 15. | Шапочки однократного применения (размеры: xxsmall) | Шапочки являются основанием для крепления всей системы nCPAP и обеспечивают необходимую стабильность. Материал изготовления: биосовместимая микрофибра. Мягкий и эластичный материал защищает голову, не деформируя ее. Фиксирующие ленты для канюль и масок крепятся к любому месту шапочки и могут располагаться в зависимости от предпочтения пользователя. Цветовая маркировка: светло зелёный. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых шапочек. | 1 комп. |
|  |  | 16. | Шапочки однократного применения (размеры: xsmall) | Шапочки являются основанием для крепления всей системы nCPAP и обеспечивают необходимую стабильность. Материал изготовления: биосовместимая микрофибра. Мягкий и эластичный материал защищает голову, не деформируя ее. Фиксирующие ленты для канюль и масок крепятся к любому месту шапочки и могут располагаться в зависимости от предпочтения пользователя. Цветовая маркировка: белый. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых шапочек. | 1 комп. |
|  |  | 17. | Шапочки однократного применения (размеры: small) | Шапочки являются основанием для крепления всей системы nCPAP иобеспечивают необходимую стабильность. Материал изготовления: биосовместимая микрофибра. Мягкий и эластичный материал защищает голову, не деформируя ее. Фиксирующие ленты для канюль и масок крепятся к любому месту шапочки и могут располагаться в зависимости от предпочтения пользователя. Цветовая маркировка: желтый. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых шапочек. | 1 комп. |
|  |  | 18. | Шапочки однократного применения (размеры: medium) | Шапочки являются основанием для крепления всей системы nCPAP иобеспечивают необходимую стабильность. Материал изготовления: биосовместимая микрофибра. Мягкий и эластичный материал защищает голову, не деформируя ее. Фиксирующие ленты для канюль и масок крепятся к любому месту шапочки и могут располагаться в зависимости от предпочтения пользователя. Цветовая маркировка: красный. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых шапочек. | 1 комп. |
|  |  | 19. | Шапочки однократного применения (размеры: large) | Шапочки являются основанием для крепления всей системы nCPAP и обеспечивают необходимую стабильность. Материал изготовления: биосовместимая микрофибра. Мягкий и эластичный материал защищает голову, не деформируя ее. Фиксирующие ленты для канюль и масок крепятся к любому месту шапочки и могут располагаться в зависимости от предпочтения пользователя. Цветовая маркировка: голубой. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых шапочек. | 1 комп. |
|  |  | 20. | Шапочки однократного применения (размеры: xlarge) | Шапочки являются основанием для крепления всей системы nCPAP и обеспечивают необходимую стабильность. Материал изготовления: биосовместимая микрофибра. Мягкий и эластичный материал защищает голову, не деформируя ее. Фиксирующие ленты для канюль и масок крепятся к любому месту шапочки и могут располагаться в зависимости от предпочтения пользователя. Цветовая маркировка: оранжевый. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых шапочек. | 1 комп. |
|  |  | 21. | Шапочки однократного применения (размеры: xxlarge) | Шапочки являются основанием для крепления всей системы nCPAP и обеспечивают необходимую стабильность. Материал изготовления: биосовместимая микрофибра. Мягкий и эластичный материал защищает голову, не деформируя ее. Фиксирующие ленты для канюль и масок крепятся к любому месту шапочки и могут располагаться в зависимости от предпочтения пользователя. Цветовая маркировка: зеленый. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых шапочек. | 1 комп. |
|  |  | 22. | Шапочки однократного применения (размеры: xxxlarge) | Шапочки являются основанием для крепления всей системы nCPAP и обеспечивают необходимую стабильность. Материал изготовления: биосовместимая микрофибра. Мягкий и эластичный материал защищает голову, не деформируя ее. Фиксирующие ленты для канюль и масок крепятся к любому месту шапочки и могут располагаться в зависимости от предпочтения пользователя. Цветовая маркировка: белый/черный. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых шапочек. | 1 комп. |
|  |  | 23. | Поролоновый держатель однократного применения, для удобного позиционирования активного генератора | Поролоновый держатель представляет из себя поролоновый клин, размещаемый посередине шапочки, который позволяет разместить активный генератор nCPAP, в связи с чем эффективно снижает напряжение, которое может возникнуть при размещении системы трубок. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых поролоновых держателей. | 3 комп. |
|  |  | 24. | Назальные канюли однократного применения для высокопоточнойкислородотерапии (размеры: small) | Назальные канюли для оксигенотерапии с высоким потоком обеспечивают низкий уровень шума и статическое давление в системе, а также высокую степень удобства для пациента. Материал изготовления: высококачественный силикон. Ограничение потока: 10 л/мин. Цветовая маркировка: оранжевый. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных канюль. | 2 комп. |
|  |  | 25. | Назальные канюли однократного применения для высокопоточнойкислородотерапии (размеры: medium) | Назальные канюли для оксигенотерапии с высоким потоком обеспечивают низкий уровень шума и статическое давление в системе, а также высокую степень удобства для пациента. Материал изготовления: высококачественный силикон. Ограничение потока: 14 л/мин. Цветовая маркировка: красный. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных канюль. | 2 комп. |
|  |  | 26. | Назальные канюли однократного применения для высокопоточнойкислородотерапии (размеры: large) | Назальные канюли для оксигенотерапии с высоким потоком обеспечивают низкий уровень шума и статическое давление в системе, а также высокую степень удобства для пациента. Материал изготовления: высококачественный силикон. Ограничение потока: 23 л/мин. Цветовая маркировка: зеленый. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных канюль. | 2 комп. |
|  |  | 27. | Назальные канюли однократного применения для высокопоточнойкислородотерапии (размеры: xlarge) | Назальные канюли для оксигенотерапии с высоким потоком обеспечивают низкий уровень шума и статическое давление в системе, а также высокую степень удобства для пациента. Материал изготовления: высококачественный силикон. Ограничение потока: 27 л/мин. Цветовая маркировка: синий. Комплект: упаковка не менее 10 штук одноразовых назальных канюль. | 2 комп. |
|  |  | 28. | Лента измерительная | Измерительная лента предназначена для правильного и точного определения необходимого размера шапочек, масок и канюль для каждого пациента. Комплект: не менее 20 штук одноразовых измерительных лент. | 1 комп. |
|  |  | 29. | Кислородный датчик | Датчик измерения концентрации кислорода. Диапазон измерения: от 0 до 100% O2. Электрический разъем: 3-pinMolex. Срок службы: не менее 3 лет. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электроснабжение: 100 – 240 V+ 10%, 50/60 Hz. Газоснабжение: рабочее давление медицинских газов (кислород): 3 – 7 бар. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 15 декабря 2022 г. Адрес: РК, Костанайская область, Сарыкольский район. П. Сарыколь ул. Мендеке батыра 1 3 этаж Родильное отделение |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |  |