Техническое задание

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Операционный светодиодный светильник (Мобильный) |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Операционный светодиодный светильник | Однокупольный многоотражательныймобильный бестеневой операционный светильник обеспечивает эффект бестеневого освещения благодаря не менее 88 точечным диодным источникам. По сравнению с обычными галогеновыми светильниками, тепловое излучение от светодиодов значительно снижается, что сводит к минимуму неудобства оператора во время хирургической операции и затраты на техническое обслуживание, благодаря длительному сроку службы лампы. Светильники имеют встроенный режим «эндохирургия», что автоматически настраивает аппарат на различные эндохирургические операции. Данным аппаратом можно управлять как с помощью отдельной панели управления, так и с панелью, что встроена в светильник. Разработанный в классической конфигурации круглого типа, светильник прост в обслуживании, включая чистку, сенсорные кнопки облегчают управление. Многослойное серебро Deco-Line дополняет уникальный дизайн светильника. Лампы LED используют не более 40% электричества. Источник питания: не более230 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: не более 110 Вт Максимальное освещение: не менее 120 000 Люкс Диаметр освещаемого поля: не менее 25-34 см Цветовая температура: не менее 4 300 К Средняя цветопередача: >94Ra Регулировка яркости (затемнения): не менее10- не более100% (не менее 10 режимов) Яркость (затемнение) при ENDO режиме: не менее 5% Срок службы лампы: не менее 30 000 часов Глубина освещения: не менее 113 см Количество светодиодов: не менее 88 Внешняя панель управления: кнопки (каждый) Максимальный диапазон вращения: не менее 2 155 мм Максимальная регулировка по высоте: не менее 1 130 мм Рабочий радиус лампы: не менее 1 775 мм Вес: не более 55 кг. Высота площади движения: не менее 1130 мм. Диаметр световой головки: не менее 620 мм. Площадь световой головки: примерно не менее 1923 см2. Остаточная освещенность (в пределах ±10%): С одной маской не менее 61,2 % С двумя масками не менее 46,5 % С трубкой не менее 95,5 % С трубкой и одной маской не менее 60,3% С трубкой и двумя масками не менее 45,8% | 1 шт. |
|  |  | 2 | Рукоятка | Предназначена для регулировки фокуса и угла наклона лампы во время операции. Может быть отсоединена для стерилизации путем автоклавирования. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды: от не менее 10° до не более 40°C Относительная влажность: от не менее 30% до не более 75% Атмосферное давление: от не менее 700 гПа до не более 1060 гПа Избегайте попадания прямых солнечных лучей |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 15 декабря 2021 календарных дней Адрес: КГП «Сарыкольская районная больница», Костанайская область п.Сарыколь ул. Мендеке батыра 1, операционная |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий Товары должны быть новыми и ранее не использованными. Каждый комплект товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Срок гарантийного сервисного обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления конечного получателя. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. |  |  |  |