ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование оборудования | Техническая спецификация оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Коагулометр полуавтоматический двухканальный | Полуавтоматический 2-хканальный коагулометр. Двухканальный коагулометр на основе оптического принципа измерения времени образования сгустка предназначен для проведения классических коагулометрических тестов. Методы анализа: клоттинговый, хромогенный, ммунотурбидиметрический. Определяемые показатели: - PT - протромбиновое время; - АРТТ- Активированное частичное тромбопластиновое время; - FIB- фибриноген (Клаусс и расчетный фибриноген); - ТТ - тромбиновое время; - AT – Антитромбин - DD - D-димер - Факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII - PC – Протеин C; - LA-S- Волчаночный тест - LA-C - Верифицировать волчанку. Технические спецификации: Дисплей; Емкостный сенсорно-тактильный TFT 4,3” 480х272. Система измерения; 2 независимых канала измерения, с длиной волны светодиода 405 нм. Кювета; одноканальная кювета для оптического обнаружения. Позиции (предварительно прогретые); 5 позиций реагента при температуре 36,5-37,5 °C 20 (10) позиций кюветы при 36,5 – 37,5°С. Реакционные объемы; Минимальный объем не менее 75 мгл. Источник питания. Входная мощность; 100-240В перемен. тока/ 50-60Гц/ 600-300 мA. Выходная мощность; 5В постоян. тока, 5А. Батарея (материнская плата); Литиевая 3В. Потребляемая мощность; Максимально = 14ВТ, спящий режим < 0,5 Вт. Размеры. Размер (Ш х Г х В); Не менее 225 x 150 x 90 мм. Вес; Не более 1,04 кг (без источника питания). Шум на выходе. Рабочий шум; Не более 50 дБА. Интерфейсы. (принтер) (штрих-код); Для печати результатов. USB-устройство; (для сервиса, для обновления прошивки ). USB (ЛИС). КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ОСНАЩЕНИЕ Одноканальный коагулометр: - Прибор (1 шт) - Кабель электропитания с адаптерами (1 шт) - Одиночные кюветы (x100) (1 шт) - Контейнеры для реагентов, Ø 22,5 мм (x5) (1 шт) - Пробирки для реагентов Ø 11 мм (x5) (1 шт) - Защитная пленка для дисплея (1 шт) - Инструмент для идентификационных карт (1 шт) - Заявление для инструкции по применению (1 шт) В стоимость анализатора входит: 1. Инсталляция анализатора 2. Обучения персонала 3. Доставка В течении 90 календарных дней с момента подписания договора Адрес: КГП «Сарыкольская районная больница», Костанайская область п.Сарыколь ул. Мендеке батыра 1, реанимационная палата 4. 37 месяцев гарантии |