Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее - МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кровать медицинская функциональная регулируемая |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Комплект поставки |  |  |  |
|  |  | 1. | Ложе с секциями (основание кроватей) | Кровать функциональная должна быть с электрической регулировкой и предназначена для размещения больного в условиях повышенной комфортности в стационарных лечебных учреждениях. Блок управления кроватью должен быть с интуитивно понятными символами обеспечивая быстрый доступ ко всем функциям. Кровать должна оставаться легкой и маневренной при этом обеспечивая максимальный комфорт. Колеса должны быть снабжены педальным тормозом, защищающим кровать с пациентом от случайных перемещений. Должна быть возможность регулировки положения секций ложа. Синхронизированное движение кровати должно обеспечивать максимальный комфорт пациента и упрощать действия медицинского персонала при проведении любых манипуляций. Кровать должна применяться в палатах интенсивной терапии и реанимации. Ложе кровати должно быть выполнено из стали при пяти ступенчатой обработки металла химическими препаратами с применением «жидкого стекла» с порошковым покрытием, устойчивым к дезинфицирующим средствам. Также ложе должно проходить фосфатирование поверхности создающее металло пленку, что при местном повреждении лакокрасочной пленки и фосфатного слоя распространения ржавчины локализуется. Габариты кровати (ДхШ) не менее 2130х1000 мм; Габариты ложа (ДхШ) не менее1940х900 мм; Высота ложа не менее 420-815 мм; Максимальная нагрузка не менее 160 кг; Вес изделия не более 135 кг; Специальные роликовые бамперы диаметром не менее 142 мм, по углам защищая корпус кровати, а также поверхности стен и дверей медицинских учреждений в случае удара. Материал бампера не должен оставлять следов и потёртостей на поверхностях. Ложе кровати должно быть оснащено перфорацией, обеспечивающей циркуляцию воздуха в подматрацном основании, снижая риск образования пролежней. Перфорированный стальной лист должен быть толщенной не более 0,8 мм, оснащённый ограничителями для матраца. Матрац съемный, четырехсекционный, каждая секция должна быть на замке, чехол должен быть моющийся, чтобы можно было снять и постирать, наполнитель пенополиуретановый | 1 компл. |
|  |  | 2. | Каркас (рама) | Каркас должен быть выполнен из стального профиля с нанесением экологического чистого полимерно-порошкового покрытия, должен быть устойчив к дезинфицирующим средствам. Кровать должна представлять собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, четырехсекционного ложа и 2 торцевых спинок. В раме кровати должно иметься отверстие для установки инфузионной стойки или устройства для подтягивания. Сечение вертикальных стоек, на которых установлено ложе должно быть 40х40 мм. Сечение металлической трубы по периметру ложа должно быть 40х20 мм, опорная рама должна быть выполнена из 4-х угольного стального профиля особой формы и жесткости. Для большой прочности ножки кровати должны быть скреплены между собой специальным усилительным элементом (планка). | 1 шт. |
|  |  | 3. | Торцовые ограждения (головное и ножное) | Два торцевых ограждения: головное и ножное. Гнездо крепления торцевых панелей на раме кровати должно быть оснащено дополнительным штырем, входящим вовнутрь торцевой панели, обеспечивая прочность конструкции при механическом воздействии. Торцевая панель должна фиксироваться к раме при помощи двух винтовых фиксаторов, оснащенных пластиковыми ручками. Посадочные места торцевых панелей должны иметь двухконторную конструкцию, что обеспечивает самопозиционирование панелей в момент установки, а также придает соединению повышенную прочность. Торцевые панели должны быть произведены методом литья под давлением с комбинацией нескольких цветов и армирования из трубы из нержавеющей стали. В головной секции должна быть расположена эргономичная ручка для удобства персонала. Габаритные размеры ножной торцевой спинки должны быть (ДхВ) не более 795х400 мм; Габаритные размеры головной торцевой спинки должны быть(ДхВ) не более 795х400 мм; | 1 компл. |
|  |  | 4. | Приводы (для кроватей с электроприводом) | Способ регулировки – электрический (пульт управления) Регулировка секций должна производиться при помощи пульта управления с 6-ю кнопками. Пульт управления должен быть оснащен кронштейном для крепления пульта на боковых ограждениях. Питание должно осуществляться от стандартной электрической розетки 220V. Электрический привод регулировки высоты должен иметь мотор 6000 Н. Максимальный уровень шума электрического привода регулировки высоты не более 50дБ. Кровать должна быть оснащена аккумулятором, для работы электроприводом в момент отсутствия электропитания. Защита от поражения электрическим током не ниже класс I. Угол наклона спинной секции должен быть 0-70 ◦ Угол наклона ножной секции должен быть 0-40 ◦ Изменение высоты ложа должно быть в пределах от 420 до 815 мм. Допускаемая нагрузка должна быть до 160 кг. Габаритные размеры кровати, не менее мм 2130 х1000х460 Масса изделия,не более 95 кг. Цветовая палитра кровати должна бытьтиффани. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Стойка для инфузий встроенная | Стойка для инфузий должна быть с 4-мя крючками. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Секции: головная, промежуточная, тазобедренная, ножная | Спинная секция ложа должна быть с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции не менее 52 шт диаметром 18,5 мм. Габаритные размеры (Д*Ш) не менее 800*900 мм Тазобедренная секция должна быть с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции не менее 14 шт диаметром 18,5 мм. Габаритные размеры (Д*Ш) не менее 230*900 мм Бедренная секция должна быть с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции не менее 14 шт диаметром 18,5 мм. Габаритные размеры (Д*Ш) не менее 230*900 мм Ножная секция должна быть с вентиляционными отверстиями для обеспечения вентиляции не менее 38 шт диаметром 18,5 мм. Габаритные размеры (Д*Ш) не менее 575*900 мм | 1 компл. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: Температура: от +15 до +40 ºC (от +59 до +104 ºF) Относительная влажность: от 20 % до 93 %, при температуре 40 ºC, без конденсации Атмосферное давление: от 70 кПа до 106 кПа после стабилизации в пределах рабочего диапазона давления. Условия транспортировки: Температура: от -30 до 80 ºC (от -4 до +140 ºF) Относительная влажность: от 5 % до 100 % Атмосферное давление: от 57 кПа до 106 кПа после стабилизации до внешних условий. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | В течении 90 календарных дней с момента подписания договора Адрес: КГП «Сарыкольская районная больница», Костанайская область п.Сарыколь ул. Мендеке батыра 1, реанимационная палата |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |