Приложение 2

Техническое задание

«Инфузионный насос»

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Инфузионный насос |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Волюметрический инфузионный насос | Инфузионный насос, который в сочетании со специальными расходными материалами и аксессуарами предназначен для проведения инфузионной терапии. Насос предназначен для дробного или непрерывного введения парентеральных и энтеральных растворов через стандартные медицинские пути доступа у взрослых, детей и новорожденных. Данные пути доступа включают, но не ограничиваясь этим, внутривенные, внутриартериальные, подкожные, эпидуральные и энтеральные пути доступа . Система также может использоваться для введения лекарств, показанных при инфузионной терапии. К их числу относятся, но не ограничиваясь этим, анестетики, седативные средства, анальгетики, катехоламины и т.д.; кровь или компоненты крови; растворы для общего парентерального или энтерального питания и липиды. Область применения: ОАРИТ (педиатрические включительно), Онкология (педиатрические включительно), трансплантология. Характеристики: - Большой цветной дисплей с углом обзора не менее 80; - Регулировка яркости экрана и звука до 9 уровней, автоматический переход в ночной режим при заданном параметре; - Русифицированное меню управления данными,; - Интуитивное управление, встроенная пошаговая инструкция (Путеводители); - Литий-ионная (Li-ion) батарея - Время работы в автономном режиме до 6 часов со скоростью 25 мл/ч; - Время зарядки насоса не более 3 часов; - Границы скорости инфузии не менее 0.1 - 1200 мл/час; - Общий объем инфузии не менее 0,01 - 9 999 мл.; - Наличие предварительного выбора объема не менее 0.01 мл до 9,999 мл с шагом 0.01 мл; - Возможность установки шага инфузии при любом объеме и скорости инфузии – 0,01 мл/ч; - Установка времени инфузии не менее00:01 ч - 99:59 ч.; - Наличие режима «Пауза»; - Болюс ручной или программируемый. Заданная скорость болюса может быть изменена через сервисное меню или при вводе комбинации объема болюса и длительности болюса; - Журналы событий: 1000 записей журнала, при необходимости, следующие записи вносятся поверх самых старых. 100 событий системной диагностики. При выключении прибора и извлечении батареи записи сохраняются; - Расширенная лекарственная библиотека включает до 3000 наименований препаратов. До 10 концентраций для каждого лекарства. Лекарства можно разделить на 30 категорий. Лекарства можно разделить на 15 профилей пациентов. Одна и та же библиотека лекарств может загружаться одновременно через один интерфейс на станции до 18 инфузионных насосов в системе с внешним оборудованием; - Встроенная функция - ограничения введения лекарственных средств(наркотические, анестетики, и.т. д.). Используется при превышении фиксированных пороговых значений включается функция жестких и мягких ограничений. Система уменьшения ошибки дозирования (DERS)) возможность внесения жестких и мягких ограничений дозирования по каждому препарату значительно снижает риск ошибочного введения параметров в насос; - Параметры препаратов, доступные в программе насоса: название концентрации,скорость по умолчанию, мин., макс., дозировка по умолчанию, мин., макс. параметры болюса по умолчанию, мин., макс.; - Яркий индикатор статуса состояния насоса (зеленый - инфузия, красный –техническая тревога, рабочий сигнал); - Число уровней окклюзии:9 уровней от 1,2 бар ± 0,2 бар. Болюс после окклюзии автоматически уменьшается. Значение давления уровня сигнала тревоги: 1) 0,067 бар (50 мм рт.ст.) 2) 0,133 бар (100 мм рт.ст.) 3) 0,200 бар (150 мм рт.ст.) 4) 0,300 бар (225 мм рт.ст.) 5) 0,400 бар (300 мм рт.ст.) 6) 0,500 бар (375 мм рт.ст.) 7) 0,700 бар (525 мм рт.ст.) 8) 0,900 бар (675 мм рт.ст.) 9) 1,000 бар (750 мм рт.ст.); - Информация, отображаемая на дисплее: режим (Run, Stop, Alarm и т. д.), название препарата с макс. 34 символа, все параметры, описанные в библиотеке лекарственных средств, все операционные аварийные сигналы, раздельный расход и болюс, время инфузии, остаточный объем для инфузии, оставшееся время текущей инфузии, параметры дозы (концентрация, единица измерения, вес пациента и тд.), заряд батареи, последний болюс; путеводители; - Быстрое и интуитивное управление, 11 кнопок клавиатуры; - Блокировка данных устройства путем нажатия и удерживания кнопки меню несколько секунд, разблокировка аналогична; - Самотестирование после включения аппарата; - Система защиты против свободного потока: насос обеспечивает контрольмагистрали с помощью предохранительных зажимов, как на самой технике, так и установленных на магистралях; - Чувствительность датчика: Обнаружение пузырьков воздуха объемом ≥ 0,01 мл. - Индикация сигналов тревоги: оптический сигнал тревоги с текстовой информацией и цветовой индикацией. Двухканальный звуковой сигнал для максимальной защиты. Звуковой сигнал для выбранных препаратов; - Сигналы тревоги:оптическая и акустическая сигнализация с помощью экранного справочного текста, сообщения о тревогах и тревогах в тексте, приоритет тревоги с категориями наркотиков во время тревоги, текст справки; - Функция «Антиболюс» доступна по умолчанию; - Тип модуля: гибкая модульная система для предварительной и легкой транспортировки; - Наличие пазов для стыковки насосов между собой -Встроенная ручка для транспортировки как одного, так и до трех сложенных вместе насосов; - Встроенная батарея; -Встроенный зажим для крепления как на горизонтальных, так и вертикальных стойках; - Дополнительные коммуникативные выходы (Коннектор для подключения к электросети,Порт для соединительного кабеля 12В с возможностью подключения к сети в автомобилях скорой помощи. Порт для кабеля вызова персонала для повышения эффективности работы, снижения нагрузки для мед персонала, Инфракрасный порт для коммуникации со станцией и для сервисных целей; - Классификация (Защита от дефибрилляции, тип CF (CardiacFloating), Класс защиты II, соотв. требованиям, IEC/EN 60601-1, Класс IIb в соответствие с Директивой Европейского Совета 93/42/EEC; - Защита от влаги IP 34 (защита от брызг в любом направлении, защита от посторонних предметов (мелких частиц) диаметром ≥ 2,5 мм),ударопрочный корпус; - Внешний источник питания: от станции или встроенный блок питания (номинальное напряжение 110/220В перем. тока, 50/60 Гц); - Тип аккумулятора (перезаряжаемый): Li-Ion. Дополнительные технические характеристики: Вес насоса не более; 2 кг. Размеры в мм(Ш x В x Г) не более; 290 мм x 98 мм x 220 мм. Погрешность инфузии не более; ±5% в соответствии со стандартом IEC/EN 60601-2-24. Уровень предельного давления; 9 уровней, до 1,2 бар ± 0,2 бар. после окклюзии болюс автоматически уменьшается.. Автоматический расчет при вводе объема и времени инфузии; Наличие. Автоматический расчет дозы в: Миллиграммах Микрограммах, Нанограммах, МЕ, мЭкв, ммоль, Ккал, по весу, по площади поверхности тела; Наличие. Автоматический расчет дозы в мин./ в час / в сутки (Например, мг/кг/мин, мг/кг/ч, мг/кг/24 ч с автоматическим расчетом скорости болюса для болюснойинфузии); Наличие. Минимальное значение при вводе параметров веса; 250 гр.. Скорость в режиме KVO (Режим открытой вены); Скорость: ≥ 10 мл / ч: скорость KOR 3 мл / ч Скорость: <10 мл / ч: скорость KOR 1 мл / ч Скорость: <1 мл / ч: скорость KOR = скорости заданной в сервисной программе (заводская скорость по умолчанию 0,1 мл /ч) или текущая скорость, если она ниже.. Возможность регулировки громкости звука сигнала; Наличие. Инфузионные профили: Продленная инфузия, поступательное ускорение/замедление, прерывистое введение, программируемый режим; Наличие. Сигналы тревоги предупреждения:. Предварительныесигналы:. - о состояниибатареи; Наличие. - Время; Наличие. - Объем; Наличие. - KVO; Наличие. Сигналы:; Наличие. - батареяразряжена; Не менее чем за 5 мин. до окончания (далее каждые 2 мин.). - нетбатареи в устройстве; Наличие. - заданныйобъемвведен; Наличие. - предварительновыбранноевремяистекло; Наличие. - давление в системе слишком велико; Наличие. - окончание KVO; Наличие. - откалибровать устройство; Наличие. -время ожидания истекло; Наличие. - название препарата, видимое в аварийном режиме; Наличие. Технические сигналы: Параметры или ограничения, зависящие от устройства: - Расход - Болюс - Объем болюса - Персонал - Время предварительной тревоги; Наличие. Интерфейс внешней связи; Наличие. USB порт, кабель; Наличие. IrDa (инфракрасный порт); Наличие. Вызов медперсонала (система тревоги вызова медсестры). Возможность объединения в модульную инфузионную станцию; Три инфузионных насоса стыкуются и устанавливаются в одну станцию без дополнительных принадлежностей. Возможность объединить одновременно до 18 насосов (в стыковочной системе); Стыковка 6 станций (по 3 насоса в каждой) между собой. | 1 шт. |
|  |  | Комплектация прибора: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кабель соединительный 12 В КП | Для подключения к сети | 1 шт |
|  |  | 2 | Универсальный зажим | Встроенный универсальный зажим для крепления насоса к инфузионной стойке | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура воздуха от +10°C до +40°C. Относительная влажность воздуха от 30% до 90%.(без конденсата) Атмосферное давление от 0.54 бар до 1.06 бар. Условия транспортировки и хранения: Температура воздуха от –20°C до +55°C. Относительная влажность воздуха от 20% до 90%.(без конденсата) Атмосферное давление от 0.5 бар до 1.06 бар. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Пункт назначения: |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | Срок поставки: В течении 90 календарных дней с момента подписания договора Адрес: КГП «Сарыкольская районная больница», Костанайская область п.Сарыколь ул. Мендеке батыра 1, реанимационная палата |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются всоответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя : - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления снаружных и внутренних поверхностей корпуса медицинскойтехники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции,специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |