УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации здравоохранения «___________________»

_______________ФИО

«___» ___________________

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат ИВЛ в комплекте с принадлежностями |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат ИВЛ в комплекте с принадлежностями |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  | - Техническая характеристика комплектующего к МТ |  |  | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Основной блок Аппарат ИВЛ |  | - Аппарат предназначен для проведения продолжительной искусственной вентиляции легких взрослых, детей и новорожденных в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, послеоперационных палат и внутрибольничной транспортировки. Основные характеристики: Вентилятор: электронный, микропроцессорный, автономный, от источника сжатого воздуха, турбинная технология. Возможность работы как от встроенной турбины, так от внешнего воздушного компрессора или центрального газоснабжения – наличие. Активное или пассивное увлажнение. Требования к питанию: Входное напряжение от 100 до 240 В. Аккумулятор: 1 или 2 аккумулятора. Не менее 5600 мАч в случае одного аккумулятора, не менее 11 200 мАч в случае двух аккумуляторов. Минимальное время работы от аккумуляторов: не менее 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы); не менее 180 мин (при работе от двух новых полностью заряженных аккумуляторов в стандартном режиме работы). Дисплей: Дисплей: Сенсорный TFT-дисплей диагональю не менее 15,6 дюйма, разрешение не менее 1920 × 1080 пикселов.Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на не менее 270 градусов, поворот вверх и вниз на не менее 45 градусов. Светодиодная и звуковая индикации - наличие. Разъемы подключений: Сетевой разъем RJ-45 – не менее 1. Разъем USB – не менее 1. Разъем RS-232 – не менее 1. Порт для вызова медсестры – не менее 1. Разъем VGA – не менее 1. Технические характеристики пневматической системы: Подача газа: Тип газа: Воздух, кислород. Диапазон давления: не менее от 280 до 650 кПа. Номинальные требования к потоку: не менее 180 л/мин. Пиковый поток не менее 260 л/мин. Режимы аппарата: V-A/C объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулировкой по объему – наличие. P-A/C давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулировкой по давлению – наличие. V-SIMV объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция - наличие. P-SIMV давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – наличие. CPAP/PSV постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением – наличие. SIGH вздох – наличие. Вентиляция DuoLevel – наличие. PRVC регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему - наличие. APRV вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях – наличие. PRVC-SIMV регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – наличие. AMV вентиляция с адаптируемым минутным объемом – наличие. P0.1 давление окклюзии, равное 100 мс – наличие. WOB работа дыхания – наличие. RSBI индекс быстрого поверхностного дыхания – наличие. PEEPi внутреннее положительное давление в конце выдоха – наличие. NIF отрицательная сила вдоха – наличие. ATRC автоматическая компенсация сопротивления трубки – наличие. NIV неинвазивная вентиляция – наличие. Парамагнитный датчик О2 – опционально. Режим неонатальной вентиляции – опционально. CPRV вентиляция при сердечно-лёгочной реанимации – опционально. VS вентиляция с поддержкой объемом – опционально. Weaning Tool инструмент для отлучения от ИВЛ – опционально. Инструмент для защиты легких во время вентиляции – опционально. Модуль измерения CO2 Sidestream в боковом потоке - опционально: Диапазон измерений не менее от 0 до 152 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: МОCO2; Диапазон не менее от 0 до 9999 мл/мин; Разрешение не более 1 мл/мин. Скорость пробоотборногопотока не менее 120 мл/мин. Модуль измерения CO2 Mainstream в основном потоке - опционально: Диапазон измерений не менее от 0 до 150 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: подъем CO2 не менее от 0 до 9,99 %/л, МОCO2 не менее от 0 до 9999 мл/мин. Модуль пульсоксиметрии SpO2 - наличие: Диапазон измерений не менее от 0 до 100 %. Разрешение не более 1%. Погрешность не более: Взрослые/дети от 70 до 100 %: ±2 %. Новорожденные: от 70 до 100 %: ±3 %. Диапазон ЧП не менее от 20 до 300 /мин. Задаваемые параметры аппарата ИВЛ: Параметры регулировки: O2 не менее от 21 до 100%. Дыхательный объем: Взрослые не менее от 100 до 4000 мл, Дети не менее от 20 до 300 мл, Новорожденные не менее от 2 до 100 мл. Частота дыхания: Новорожденные не менее от 1 до 150 /мин, Взрослые/дети не менее от 1 до 100 /мин. Частота SIMV не менее от 1 до 60 /мин. Время вдоха не менее от 0,10 до 10,00 сек. Отношение времени вдоха к времени выдоха (I:E) не хуже от 4:1 до 1:10. Время подъема давления не менее от 0,00 до 2,00 сек. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) не менее от 0 до 50 см H2O. Уровень регулировки давления вдоха (относительно PEEP/низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Уровень поддержки давлением (относительно PEEP/ низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 0 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O. В режиме PSV-S/T или PSV (неинвазивная вентиляция новорожденных): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Высокое давление: Система подачи газа высокого давления не менее от 0 до 100 см H2O,; Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O, максимальный поток не менее 200 л/мин. Низкое давление не менее от 0 до 50 см H2O. Время высокого давления не менее от 0,10 до 30,00 сек. Время низкого давления не менее от 0,20 до 30,00 сек. Триггер-поток: Новорожденные не менее от 0,1 до 5,0 л/мин. Взрослые/дети не менее от 0,5 до 20,0 л/мин, выкл. Триггер по давлению не менее от -0,5 до -20,0 см H2O, выкл. Уровень срабатывания триггера выдоха Авто не менее от 1 до 85%. Частота вентиляции при апноэ: Новорожденные не менее от 1 до 150 /мин. Взрослые/дети: от 1 до 100 /мин. Давление вентиляции при апноэ (относительно PEEP/низкое давление): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O. Дыхательный объем вентиляции при апноэ: Взрослые не менее от 100 до 4000 мл. Дети не менее от 20 до 300 мл. Новорожденные не менее от 2 до 100 мл. Время вдоха в режиме вентиляции при апноэ не менее от 0,10 до 10,00 сек. Перемежающееся положительное давление в конце выдоха не менее от 1 до 40 см H2O. Поток (O2-терапия): Взрослые не менее от 2 до 60 л/мин; Дети не менее от 2 до 25 л/мин. Поток: Взрослые не менее от 6 до 180 л/мин; Дети не менее от 6 до 30 л/мин; Новорожденные не менее от 2 до 30 л/мин. Процент времени паузы вдоха не менее от 5 до 60%. PEEP (режим nCPAP) не менее от 0 до 50 см H2O. Минутный объем не менее от 25 до 350%. Вес: Взрослые не менее от 10 до 200 кг; Дети не менее от 3 до 35 кг; Новорожденные не менее от 0,2 до 15 кг. Измеряемые параметры аппарата: Давление не менее от -20 до 120 см H2O. Дыхательный объем не менее от 0 до 6000 мл. Минутный объем: Взрослые/дети не менее от 0,0 до 100,0 л/мин; Новорожденные не менее от 0,0 до 30,0 л/мин. Частота дыхания не менее от 0 до 200 /мин. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) не менее от 0 до 120 см H2O. I:E не менее от 150:1 до 1:150. Время вдоха не менее от 0,00 до 60,00 сек. Сопротивление вдоху/выдоху не менее от 0 до 600 см H2O/(л/с). Растяжимость статическая/динамическая не менее от 0 до 300 мл/см H2O. Дыхательный объем на выдохе при идеальной массе тела не менее от 0 до 50. Индекс быстрого поверхностного дыхания не менее от 0 до 9999 1 /(л•мин). Внутреннее PEEP не менее от 0 до 120 см H2O. Отрицательная сила вдоха не менее от -45,0 до 0,0 см H2O. Вдыхаемая концентрация кислорода не менее от 15 до 100 Об. %. Давление окклюзии, равное 100 мс, не менее от -20,0 до 0,0 см H2O. Пиковый вдыхаемый поток: Взрослые/дети не менее от 0 до 300 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Пиковый выдыхаемый поток: Взрослые/дети не менее от 0 до 200 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Отношение растяжимости в течение последних 20 % фазы вдоха к общей растяжимости не менее от 0,00 до 5,00. Постоянная времени выдоха не менее от 0,0 до 10,0 сек. Поток (O2-терапия) не менее от 0,0 до 100,0 л/мин. Работа дыхания не менее от 0,0 до 100,0 Дж/мин. Скорость потока в конце фазы выдоха: Взрослые/дети не менее от 0 до 180 л/мин; Новорожденные не менее от 0 до 30 л/мин. Объем оставшегося газа не менее от 0 до 4000 мл. %утечки не менее 100%. |  |  | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | - Режим вентиляции V-A/C |  | - объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулировкой по объему |  |  | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | - Режим вентиляции P-A/C |  | - давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулировкой по давлению |  |  | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | - Режим вентиляции V-SIMV |  | - объем, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция |  |  | - 1 шт. |
|  |  | - 5 | Модуль P-SIMV |  | давление, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 6 | Режим вентиляции CPAP/PSV |  | постоянное положительное давление в дыхательных путях/вентиляция с поддержкой давлением |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 7 | Режим вентиляции SIGH |  | Вздох |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 8 | Модуль Duolevel |  | Двойная вентиляция |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 9 | Режим вентиляции PRVC |  | регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 10 | Режим вентиляции APRV |  | вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 11 | Режим вентиляции PRVC-SIMV |  | регулируемая по давлению вентиляция с регулировкой по объему, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 12 | Режим вентиляции AMV |  | вентиляция с адаптируемым минутным объемом |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 13 | Мониторинг: P0.1 |  | давление окклюзии, равное 100 мс |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 14 | Мониторинг: WOB |  | работа дыхания |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 15 | Мониторинг: RSBI |  | индекс быстрого поверхностного дыхания |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 16 | Мониторинг: PEEPi |  | внутреннее положительное давление в конце выдоха |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 17 | Мониторинг: NIF |  | отрицательная сила вдоха |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 18 | Режим ATRC |  | автоматическая компенсация сопротивления трубки |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 19 | Режим NIV |  | неинвазивная вентиляция |  |  | 1 шт. |
|  |  | - 20 | - Сенсорный дисплей |  | - Сенсорный TFT-дисплей диагональю не менее 15,6 дюйма, разрешение не менее 1920 × 1080 пикселов. Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на не менее 270 градусов, поворот вверх и вниз на не менее 45 градусов. |  |  | 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Многоразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (для взрослых) |  |  |  | - Многоразовый дыхательный контур в комплекте с аксессуарами (для взрослых) | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | - Тестовое лёгкое |  |  |  | - Тестовое лёгкое (взрослое) | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | - Химический датчик O2 |  |  |  | - мониторинг О2, О2 терапия | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | - Мобильная тележка для аппарата |  |  |  | - Четыре колеса. Каждое колесо имеет тормоз. | - 1 шт. |
|  |  | - 5 | - Пневматический небулайзер |  |  |  | - часть системы увлажнения воздуха | - 1 шт. |
|  |  | - 6 | - Аккумуляторная батарея стандартной ёмкости |  |  |  | - Минимальное время работы от аккумуляторов: не менее 90 мин (при работе от одного нового полностью заряженного аккумулятора в стандартном режиме работы); | - 1 шт. |
|  |  | - 7 | - Маска для неинвазивной вентиляции |  |  |  | - Маска для неинвазивной вентиляции (взрослая) | - 1 шт. |
|  |  | - 8 | - Маска для кислородной терапии |  |  |  | - Маска для кислородной терапии (взрослая) | - 1 шт. |
|  |  | - 9 | - Назальная кислородная канюля |  |  |  | - Назальная кислородная канюля (взрослая) | - 1 шт. |
|  |  | - 10 | - Увлажнитель в комплекте (многоразовый) |  |  |  | - часть системы увлажнения воздуха, подаваемого пациенту в процессе проведения ИВЛ | - 1 шт. |
|  |  | - 11 | - Модуль капнометрииSidestream CO2 |  |  |  | - CO2 в боковом потоке. Диапазон измерений не менее от 0 до 152 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Измеряемые параметры не хуже: МОCO2; Диапазон не менее от 0 до 9999 мл/мин; Разрешение не более 1 мл/мин. Скорость пробоотборного потока не менее 120 мл/мин. | - 1 шт. |
|  |  | - 12 | - Комплект аксессуаров к модулю Sidestream CO2 |  |  |  | - Комплект аксессуаров к модулю Sidestream CO2 (для взрослых и детей) | - 1 комплект. |
|  |  | - 13 | - Модуль пульсоксиметрии SpO2 |  |  |  | - Диапазон измерений не менее от 0 до 100 %. Разрешение не более 1%. Погрешность не более: Взрослые/дети от 70 до 100 %: ±2 %. Новорожденные: от 70 до 100 %: ±3 %. Диапазон ЧП не менее от 20 до 300 /мин. | - 1 шт. |
|  |  | - 14 | - Комплект аксессуаров к модулю пульсоксиметрии SpO2 для взрослых |  |  |  | - Комплект аксессуаров к модулю пульсоксиметрии SpO2: кабель датчика SpO2 – 1, датчик SpO2 для взрослых – 1. | - 1 комплект. |
|  |  | - 15 | - Шланги подачи газов |  |  |  | - Шланги подачи газов (O2 и Воздух) | - 1 комплект. |
|  |  | - 16 | - Дополнительный слот для модулей |  |  |  | - Слот для установки модулей расширения | - 1 шт. |
|  |  | - 17 | - Модуль резервного газоснабжения |  |  |  | - Встроенная турбина (турбинная технология). Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O, номинальный поток не менее 180 л/мин, максимальный поток не менее 260 л/мин. | - 1 шт. |
|  |  | - Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | - наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 100 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 250 Вт); |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | В течении 80 календарных дней с момента подписания договора Адрес: Костанайская область, п.Сарыколь, ул. Мендеке батыра, 1 КГП «Сарыкольская районная больница» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |  |  |  |