Техническая спецификация

| № п.п. | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Эндоскопическая видеоинформационная система |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Видеопроцессор | Поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор. Наличие цифровых выходов не менее 2 x DVI: 1280 x 1024 px или 1920x1080px. Наличие аналогового выхода не менее 1 x RGB TV (PAL, RGB + SYNC), 1 x S-Video (Y / C), 1 x Video (композитный). Возможность подключения различных типов видеоэндоскопов (гастроскоп, колоноскоп, бронхоскоп, дьютоноскоп, сигмоидоскоп). Возможность подключения видеоэндоскопов с матрицей HD. Поддержка технологии цифровой виртуальной хромоскопии, наличие режима методики высококонтрастного цветового выделения, усиливающая цветовой тон картинки за счет анализа спектральных компонентов первоначального снимка. Наличие оптической технологии визуализации для ранней диагностики рака. Наличие автоматической настройки яркости. Наличие aункция IRIS не менее 3 режимов: средний / максимум / авто. Настройка цвета системы: черный, красный, зеленый, синий, R-Hue, хром. Не менее 9 настроек цвета. Наличие функции усиления структурных элементов и контуров изображения в три шага. Контраст изображения на экране можно отрегулировать в 3 шага. Возможность электронного увеличения изображения. Масштаб: электронное увеличение x1 - x2 (0.05 шагов). Наличие функций стоп-кадра с буферизацией. Возможность регулировки временного интервала стоп-кадра на экране. Наличие функции встроенной видеозаписи. Возможность программирования кнопок рукоятки эндоскопа. Возможность введения и сохранения данных пациента. Возможное число анкет пациентов для хранения в памяти не менее 45 анкет. Наличие функции идентификации эндоскопа. Наличие автоматической настройки баланса белого при идентификации. Возможность одновременного вывода изображений с разных видеовыходов. Возможность хранить данные пациентов во встроенной памяти. Возможность хранить данные пациентов на внешних носителях. Наличие порта USB на передней панели. Наличие программируемых кнопок на клавиатуре. | 1 шт. |
|  |  |  |  | Память: - данные пациента: не менее 45 пациентов. - клинических процедур: не менее 20 типов. - данных докторов: не менее 20. - cтраницы доктора: не менее 5 моделей. Питание: 100 до 240 В 50/60 Гц. Потребление тока: не более 1.0 - 0.3A. Размеры: не более 390 × 155 × 485. Масса: не более 0,8 кг. |  |
|  |  | 2 | Ксеноновый источник света | Тип лампы: ксенон. Мощность лампы: не менее 300 Вт. Тип запасной лампы: галоген не менее 75 Ватт. Функция хромоскопии не менее 10 режимов. Возможность ручного и автоматического управления яркостью. Наличие встроенной помпы. Наличие системы принудительного воздушного охлаждения лампы. Наличие изменяемых уровней интенсивности подачи воздуха не менее 3 шагов. Наличие не менее 3 уровней подачи воздуха: уровни: высокий, средний, низкий, откл. Наличие кнопки переключения уровня подачи воздуха на передней панели. Наличие изменяемых уровней интенсивности освещения не менее 10 шагов. Наличие кнопки переключения уровня освещения на передней панели. Наличие индикатора срока службы лампы на передней панели. Наличие индикатора уровня яркости на передней панели. Наличие функций кратковременного усиления яркости освещения. Наличие автоклавированного контейнера для воды. Номинальная мощность: 230 В, 50 Гц. Размеры не более 390 x 155 x 450 мм. Масса не более 15 кг. | Не менее 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 3 | Тележка | Наличие встроенного держателя для 2-х эндоскопов. Наличие встроенного трансформатора для стабилизации напряжения. Количество полок не менее 5 шт. Количество регулируемых полок не менее 3шт. Наличие регулируемого в 2-х плоскостях держателя для ЖК монитора. Наличие тормоза на 2-х передних колесах. | Не менее 1 шт. |
|  |  | 4 | LCD Монитор | Панель не менее 24 "; Разрешение не хуже 1920 x 1080 пикселей; Входной сигнал 1 x DVI 1, 1 x DVI 2 (опционально оптическое волокно), 1 x D-SUB, 1 x BNC (SDI),1 x BNC (CVBS), 2 x BNC (SVHS Y / C), 5 x BNC (компонент Y / G, Pb / B, Pr / R, H / CS, VS Input). Переключение портов GPIO, выбор PIP / PBP1 / PBP2, индикатор записи. Выходной сигнал 1 x DVI и 1 x BNC (SDI). Источник питания AC / DC адаптер (AC 100 ~ 240V, 6.3A). Размер не менее 1024.6 (W) x 617.4 (H) x 111.1 (D) мм. Средняя яркость не менее 500 (5 баллов сред.) Cd / m2. Время отклика (G-to-G) не более 6 мс (сред.). Угол обзора (CR> 10) R / L 178, U / D 178. Вес не более 28 кг. Контрастность 1300: 1 типичная. | Не менее 1 шт. |
|  |  | 5 | Резервуар для газа/воды | Состоит из емкости объёмом не менее 200 мл., резинового крепления емкости к аппарату, адаптер для отчистки, крышки с двухканальной трубкой и разъёмом, предназначенным для подключения к гибкому эндоскопу. | Не менее 1 шт. |
|  |  | 6 | Тестер на герметичность | Тестер герметичности предназначен для создания положительного давления во внутренней обшивке аппарата и проверке в последующем на утечки и повреждения. Тестер имеет вид манометра с устройством для создания положительного давления и трубкой, на конце которой находится коннектор для соединения с эндоскопом. Метод давления: ручной. Рабочее давление: от 18,5 до 21,5 кПа (от 2,7 до 3,1 фунта на квадратный дюйм или от 140 до 160 мм рт.ст.). Максимальный предел: 40 кПа (5,8 фунтов на квадратный дюйм или 300 мм рт.ст.). | Не менее 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 7 | Биопсийные щипцы | Биопсийные щипцы для гастроскопии. Многоразовые. Тип: гибкие, ложкообразные, круглые, диаметр не менее 2,6 мм, длина не менее 160 см. | Не менее 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рабочие условия: - температура: от +10 до +40°C. - влажность: от 30 до 85% относ. влажности (без образования конденсата). - давление: от 70 до 106 кПа (в пределах диапазона атмосферного давления). |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | В течении 120 календарных дней с момента подписания договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. |  |  |  |
|  |  | Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. |  |  |  |
|  |  | Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: |  |  |  |
|  |  | - замену отработавших ресурс составных частей; |  |  |  |
|  |  | - замене или восстановлении отдельных частей МИ; |  |  |  |
|  |  | - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; |  |  |  |
|  |  | - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; |  |  |  |
|  |  | - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой |  |  |  |
|  |  | разборкой); |  |  |  |
|  |  | - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |  |  |  |